Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/BD/Feniks/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

Zakup i dostawa sprzętów medycznych

Zamawiający: Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne spółka z o.o.

|  | Ergometr do prób wysiłkowych – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz min. 4,3" umożliwia prezentację przebiegów EKG, informację o prawidłowym kontakcie elektrod EKG ze skórą pacjenta oraz wyświetlanie grafiki motywującej utrzymywanie właściwych obrotów podczas testu wysiłkowego | Tak |  |
|  | Zakres obciążenia: do 1001 W +/-10 | Tak |  |
|  | Sterowanie obciążeniem przez mikroprocesor | Tak |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP bez udziału komputera i nadrzędnego oprogramowania | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł EKG, w trybie diagnostycznym 12 standardowych odprowadzeń, a w trybie treningowym 2 odprowadzenia. | Tak |  |
|  | Hamulec magnetyczny sterowany procesorem lub mikroprocesorem, z kontrolą momentu obrotowego | Tak |  |
|  | Zakres obrotów: od 5 do 150 obr. / min. +/-20 | Tak |  |
|  | Waga pacjenta: min. 160 kg | Tak |  |
|  | Tryb pracy: ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem | Tak |  |
|  | Wyposażenie: elektrody jednorazowe (100 szt.), pasta abrazyjna | Tak |  |
|  | Zintegrowane połączenie z komputerem poprzez oprogramowanie | Tak/podać typ oprogramowania |  |
|  | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu | Tak |  |

|  | System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ, oprogramowanie: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne |  | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 |  | Tak |  |
| - 1. | Stanowisko diagnostyczne, umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych |  | Tak |  |
| - 2. | Współpraca z cykloergometrem |  | Tak |  |
| - 3. | Stanowisko z wózkiem, monitorem min. LCD 27", drukarką laserową A4 i komputerem dedykowanym do obsługi oprogramowania |  | Tak |  |
| - 4. | Oprogramowanie: nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń, |  | Tak/podać typ oprogramowania |  |
| - 5. | zastosowanie cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego, |  | Tak |  |
| - 6. | prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST, |  | Tak |  |
| - 7. | automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST, |  | Tak |  |
| - 8. | automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru, |  | Tak |  |
| - 9. | archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania, |  | Tak |  |
| - 10. | automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty, |  | Tak |  |
| - 11. | automatyczna analiza arytmii, |  | Tak |  |
| - 12. | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku, |  | Tak |  |
| - 13. | monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie, |  | Tak |  |
| - 14. | wydruk EKG w czasie rzeczywistym, |  | Tak |  |
| - 15. | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania, |  | Tak |  |
| - 16. | system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii, |  | Tak |  |
| - 17. | standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów, |  | Tak |  |
| - 18. | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu, |  | Tak |  |
| - 19. | funkcja reanalizy wykonanego badania, |  | Tak |  |
| - 20. | prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST, |  | Tak |  |
| - 21. | Instalacja systemu i przeszkolenie personelu. |  | Tak |  |

|  | e- stetoskopy – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 1. | Aktywna redukcja szumów | Tak |  |
| - 2. | Dopasowane oliwki zapewniające bardzo dobre uszczelnianie akustyczne | Tak |  |
| - 3. | Transmisja danych do urządzenia mobilnego (Android lub iOS) poprzez Bluetooth | Tak |  |
| - 4. | Zapisywanie i dodawanie adnotacji do nagrań (15, 30, 60 lub 120 sekund) | Tak |  |
| - 5. | Przełączanie między trybem analogowym i wzmocnionym | Tak |  |
| - 6. | Dwa rozmiary membran odpowiednio dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| - 7. | Specjalna membrana do osłuchiwania wysokich i niskich częstotliwości | Tak |  |
| - 8. | Do auskultacji serca, płuc, jelit i naczyń krwionośnych | Tak |  |
| - 9. | Min. 5-stopniowa regulacja głośności | Tak |  |
| - 10. | Budowa liry: Podwójne światło przewodu | Tak |  |
| - 11. | Zapasowe oliwki: Tak | Tak |  |
| - 12. | Rodzaj membrany: Dwutonowa jednoczęściowa | Tak |  |
| - 13. | Rodzaj oliwek: Miękkie samouszczelniające | Tak |  |
| - 14. | Wizualizacja fal dźwiękowych za pomocą aplikacji | Tak/podać typ oprogramowania/aplikacji |  |

|  | Parawan – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Parawan medyczny, zmywalny, teleskopowy, ścienny | Tak |  |
| - 3. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| - 4. | Ekran parawanu wykonany jest z materiału impregnowanego z możliwością prania i czyszczenia. | Tak |  |
| - 5. | Szerokość: 85-210 cm | Tak |  |
| - 6. | Wysokość: 150 cm | Tak |  |
| - 7. | Kolor żółty lub zielony (do ustalenia) | Tak |  |
| - 8. | Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Spirometr – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ, oprogramowanie: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Spirometr diagnostyczny przeznaczony do bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB | Tak |  |
| - 3. | Przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml) Zakres przepływu ± 20 l/s Rozdzielczość przepływu 1 ml/s Rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s Zakres pomiaru objętości 0 - ±10 l (0 - 20 l) Rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml Dokładność pomiaru < 2 % Opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm H2O/l/s (przy 14 l/s) | Tak |  |
| - 4. | Wymiary modułu pomiarowego 145 x 40 x 90 mm ciężar modułu pomiarowego 120 g | Tak |  |
| - 5. | Zgodność z aktualnymi wytycznymi ERS/ATS 2019 | Tak |  |
| - 6. | Układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu umieszczonym w obudowie przyłącza głowicy pneumotachograficznej | Tak |  |
| - 7. | Zasilanie USB | Tak |  |
| - 7. | Warunki pracy: wilgotność 0 - 100 % temperatura 0 - +50 oC ciśnienie atmosferyczne 500 - 1200 hPa | Tak |  |
| - 8. | Oprogramowanie w języku polskim, zgodne z Windows | Tak/podać typ oprogramowania |  |
| - 9. | Funkcje oprogramowania: Badanie Przepływ-Objętość Badanie Spirometrii Badanie Maksymalnej Dowolnej Wentylacji Minutowej (MVV) Automatyczną kontrolę jakości badania zgodnie z wytycznymi ERS/ATS 2019. Automatyczna ocena jakości badania wg skali A-F Analizę i ocenę próby rozkurczowej | Tak |  |
| - 10. | Automatyczna ocena jakości badania wg skali A-F,U | Tak |  |
| - 11. | Normy GLI, ERS, NHANES, Zapletal, Hankinson, Falaschetti | Tak |  |
| - 12. | Odchylenia standardowe i percentyle (Z-SCORE, P) | Tak |  |
| - 13. | System motywacyjny dla dzieci | Tak |  |
| - 14. | Opcjonalna możliwość integracji z systemami medycznymi HL7 | Tak |  |
| - 15. | Opcjonalna rozbudowa o bazę SQL | Tak |  |
| - 16. | Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem | Tak |  |
| - 17. | Możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B | Tak |  |
| - 18. | Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| - 19. | Możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych oraz zapisu w formacie PDF | Tak |  |
| - 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

|  | Pulsoksymetr dla dorosłych – 4 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Wzmocniony pulsoksymetr - odporny na wodę Dokładny pomiar wartości SpO2 i pulsu Dwukolorowy wyświetlacz SpO2, HR oraz prezentacji krzywej Pleth Zakres pomiarowy, SpO2 35 - 99%, Tętno 30 - 240 bpm Wyświetlanie danych w 4 kierunkach Automatyczne włączanie / wyłączanie zasilania Ponad 30 godzin ciągłej pracy z bateriami alkalicznymi 2AAA Dźwiękowe i wizualne, funkcja alarmu Wskazanie napięcia baterii, alarm niskiego napięcia akumulatora | Tak |  |

|  | Pulsoksymetr dla dzieci – 4 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Kolorowa obudowa pulsoksymetru Przeznaczony jest dla dzieci o masie ciała od 10 do 40 kg. Zakres pomiaru saturacji (SpO2) 0-100% Zakres pomiaru pulsu: 30-250 Zasilanie: 2 baterie AAA Wyświetlanie wartości SpO2 Wyświetlanie wartości tętna, wyświetlanie wykresu słupkowego Wyświetlanie przebiegu impulsu Zmiana trybów wyświetlania Ustawienia jasności ekranu Wskazanie niskiego napięcia Funkcja automatycznego wyłączania: automatycznie wyłączy się w ciągu 5 sekund, jeśli palec wypadnie z sondy | Tak |  |

|  | Otoskop – 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Bezobsługowe oświetlenie - dioda LED. Temperatura diody LED nie zmienia się wraz z jej wiekiem. Homogeniczne, jasne oświetlenie całego obrazu z temperaturą koloru 4000 K. Technologia LED HQ. Wartość CRI 95, a dla czerwieni ponad 90. Okienko wzierne z 3 krotnym powiększeniem, o konstrukcji minimalizującej refleksy świetlne i zapewniającej bardzo ostry obraz. Wygodne, odchylane okienko wzierne. Oświetlenie pozwala na nieprzerwaną pracę ponad 10 godzin. Powiadomienie o wyczerpaniu baterii, zmniejszając jasność świecenia. Auto sprawdzanie stanu naładowania baterii Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej. Klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem. Instrument wyłącza się automatycznie po wsunięciu do kieszeni. Rękojeść z tworzywa sztucznego z chromowanym wykończeniem. Odporna na wstrząsy. Zestaw zawiera: Otoskop LED z rękojeścią bateryjną, 5 wzierników 1x użytku Ø 2,5mm 5 wzierników 1x użytku Ø 4 mm | Tak |  |

|  | Fantom do nauki samobadania piersi – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Profesjonalny trenażer do nauki badania piersi w postaci klatki piersiowej dorosłej kobiety wymiennymi wkładkami, które realnie odwzorowują różnego typu zmiany chorobowe, charakterystyczne dla rejonu piersi i dołu pachowego. Idealnie odwzorowuje prawdziwe zmiany nowotworowe Naturalny rozmiar Fantom zawiera przykładowe guzy o różnych rozmiarach i kształtach (okrągłe, owalne, gwiaździste). Powyższe zmiany posiadają różną średnicę (1-4 cm) i konsystencję Symulator umożliwia dowolne umieszczanie guzków w zależności od programu szkolenia Model tułowia prawidłowo ułożony jest w pozycji leżenia tyłem (na plecach), możliwy dostęp do pachy, wyczuwalne struktury anatomiczne takie jak: żebra, mostek, obojczyk, powiększone węzły chłonne pod pachami oraz podobojczykowe Trenażer posiada następujące zmiany chorobowe: *gruczolak *torbiele *guz złośliwy *powiększenie węzłów chłonnych *skórka pomarańczy z zapaleniem, *asymetria, *widoczne zmiany chorobowe sutka (wklęśnięty sutek) Możliwość nakłuwania skóry Zestaw powinien zawierać: model piersi, wkładki (lewa i prawa pierś), skóra do nałożenia na model, trzy zestawy modeli guzków (każdy oznaczony innym kolorem), suma 27 guzków, puder, walizka transportowa | Tak |  |

|  | Koncentrator tlenowy – 2 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Koncentracja tlenu: 93 +/- 3 % Natężenie przepływu 0,5-5 litry na minutę Ciśnienie wyjściowe tlenu - 30kPa- 80kPa Poziom hałasu: max 43 dB Średni pobór mocy max 400 W Waga max 20 kg Filtry wymienne przez pacjenta Cyfrowy przepływomierz ułatwiający monitorowanie terapii Zestaw dodatkowo zawiera: • Kaniula donosowa do tlenu 1,6 m: 1 sztuka • Filtr: 4 sztuki; • Filtr wstępny: 1 sztuka. • Nawilżacz: 1 sztuka | Tak |  |

|  | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Ciśnieniomierz ramieniowy Zakres pomiaru ciśnienia: 0 - 299 mmHg Dokładność pomiaru ciśnienia: ± 3 mmHg Zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń / minutę Dokładność pomiaru tętna: +/- 5% wskazywanego odczytu Obwód mankietu: 22 cm - 42 cm Praca 3 kolejne odczyty w odstępach 30-sekundowych, a następnie wyświetla średnią Zarządzanie pamięcią: 2 użytkowników x 100 odczytów Metoda pomiaru Oscylomertyczna Wykrywanie nieregularnego rytmu serca Wykrywanie ruchu ciała Walidacja: Badanie kliniczne Badanie cukrzycy Badanie ciążowe Wykrywanie migotania przedsionków (AFib) Łatwy wskaźnik poziomu ciśnienia krwi W zestawie etui do przechowywania Funkcja uśredniania pomiaru Deklaracja zgodności CE0197 | Tak |  |

|  | Termometr elektroniczny – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Typ pomiaru: Bezdotykowy (podczerwień) Czas pomiaru: 1 sekunda Zakres pomiaru: Temperatura ciała: 32°C – 42,9°C Temperatura powierzchni: 0,0°C – 60,0°C Dokładność: ±0,2°C/0,3°C Odległość pomiaru: Ciało: 3 cm – 5 cm Powierzchnia: 3 cm – 6 cm Wyświetlacz: Podświetlany LCD w trzech kolorach Pamięć: Ostatnie 32 wyniki pomiaru Funkcje: Alarm gorączki Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach Tryby pomiaru: Fahrenheit i Celsjusz Identyfikacja poziomu temperatury (zielony, pomarańczowy, czerwony) Zasilanie: 2 baterie AA Pobór mocy: ≤ 300mW Warunki pracy: Temperatura: 10°C - 40°C Wilgotność względna: ≤85% Emisyjność: 0,95 Certyfikat CE 0197 | Tak |  |

|  | Dermatoskop – 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Dermastoskop LED, immersyjny Technologia LED HQ Dwuczęściowy – rękojeść i główka optyczna. Rękojeść: chromowane wykończenie, termoplastik. Rękojeść z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy, wytrzymała. Powiększenie 10-krotne Korekcja dioptrażu Homogeniczne oświetlenie Zasilanie: 2 baterie typu AA Wyłącznik ON-OFF, minimum 20 000 cykli przełączania Klips z funkcją wyłączania po włożeniu do kieszeni | Tak |  |

|  | Lampa diagnostyczna bezcieniowa – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 2. | Lampa bezcieniowa badawczo-zabiegowa ze statywem Średni czas żywotności diod: 50000 h Źródło światła: moduły LED Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25-100% Natężenie światła: 65 000 luxów - przy 50 cm 35 000 luxów - przy 100 cm Temperatura barwowa: 5000 K Ramię typu „gęsia szyja” Zintegrowana rączka do ustawienia położenia czaszy Długość kabla zasilającego: min.3,8 m Długość gęsiej szyi: min. 70 cm Jedno kółko z blokadą Certyfikat CE w zestawie metalowy wózek jezdny o stabilnej podstawie z regulacją wysokości od 72,8 do 129,8 cm | Tak |  |