Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/OS/Feniks/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

Zakup i dostawa sprzętów medycznych

Zamawiający: DSCM Oborniki Śląskie spółka z o.o.

|  | Aparat EKG – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ, oprogramowanie: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
|  | Dotykowy ekran 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px | Tak |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | Tak |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | Tak |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | Tak |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: sygnału dźwiękowego, ikony na wyświetlaczu, diody LED. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | Tak |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): • Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. • Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. • Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | Tak |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu: • Informacje o pacjencie • Data i godzina wykonania badania • Rodzaj i długość badania • Login wykonującego badania • Odprowadzenia EKG • Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG • Wstęga rytmu w badaniu EKG • Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG • Pole podsumowania • Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | Tak |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu: • Tętno, • Imię i nazwisko pacjenta, • Identyfikator pacjenta, • Godzina, • Wskaźnik naładowania baterii, • Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, • Zapis krzywych EKG, • Ciśnienie krwi, • Waga i wzrost pacjenta, • Oznaczenia elektrod, • Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, • Asystent podłączenia elektrod, • Wskazanie odłączenia elektrod, • Login wykonującego badanie, | Tak |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | Tak |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | Tak |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | Tak |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | Tak |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | Tak |  |
|  | 12 kanałów EKG | Tak |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku: Einthoven, Cabrera. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | Tak |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego (s): 10, 12, 15, 20 | Tak |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | Tak |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | Tak |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: • Predefiniowany zestaw • Automatyczny dobór filtrów. • Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | Tak |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | Tak |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | Tak |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | Tak |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | Tak |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 400 minut | Tak |  |
|  | Czas ładowania 4 godziny | Tak |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF) | Tak |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | Tak |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) | Tak |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | Tak |  |
|  | Zintegrowane połączenie z komputerem poprzez oprogramowanie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do komputerowego spoczynkowego EKG: Tryb szybkiego EKG Długotrwałe monitorowanie EKG - typ LONG Odprowadzenia Eindhoven / Cabrera Kontrola kontaktu elektrod Automatyczna analiza badania Cyrkiel do ręcznego pomiaru zapisu EKG Automatyczna interpretacja tekstowa Moduł długiego QT Mapy ST (wykresy kołowe) Moduł porównawczy zapisów EKG Wektokardiografia (VCG) | Tak/podać typ oprogramowania |  |
|  | Zintegrowany wózek na aparat EKG | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe do aparatu: - Kabel EKG - Elektrody przyssawkowe - Elektrody kończynowe klipsowe - Żel EKG 250g - Papier EKG - 1 rolka szerokość 112 mm - Kabel ethernetowy - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instalacja aparatu i przeszkolenie personelu | Tak |  |
|  | Instalacja oprogramowania i przeszkolenie personelu | Tak |  |

|  | Holter EKG – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 1. | Rejestracja odprowadzeń EKG 3 lub 12 | Tak |  |
| - 2. | Bezprzewodowa komunikacja podgląd przebiegu EKG | Tak |  |
| - 3. | Detekcja odpięcia elektrody INOP w trybie konfiguracji | Tak |  |
| - 4. | Pamięć zapis danych EKG na kartę microSDHC | Tak |  |
| - 5. | Klawiatura dotykowa, z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| - 6. | Menu wyświetlane na ekranie, obsługa za pomocą klawiatury. Wyświetlacz / ekran OLED 1,27" | Tak |  |
| - 7. | Zapis danych EKG dołączenie imienia i nazwiska pacjenta | Tak |  |
| - 8. | Podgląd danych pacjenta | Tak |  |
| - 9. | Opcje zmiany parametrów data i godzina; tryb online; język | Tak |  |
| - 10. | Opcje zmiany parametrów tryb wyświetlania grup; tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń; typ badania (24h, 48h, 7d) | Tak |  |
| - 11. | Tryb pracy Optimal lub Extended | Tak |  |
| - 12. | Informacja o stanie rejestratora trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa | Tak |  |
| - 13. | Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC; wyczerpanej baterii; INOP | Tak |  |
| - 14. | Rejestracja sygnału EKG 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy) | Tak |  |
| - 15. | Rejestracja sygnału EKG okres 24 h; 48 h lub 7 dni | Tak |  |
| - 16. | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | Tak |  |
| - 17. | Filtr izolinii 0,05 Hz | Tak |  |
| - 18. | Elektrody jednorazowe EKG Kendall – 4 komplety (po 50 szt. każdy) | Tak |  |
| - 19. | Torba na holter | Tak |  |
| - 20. | Torebki jednorazowe na holter – 100 szt. | Tak |  |
| - 21. | Oszczędzanie energii | Tak |  |

|  | Holter ciśnieniowy – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ, oprogramowanie: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 1. | Wyświetlacz / ekran OLED, Klawiatura z przyciskiem zdarzeń | Tak |  |
| - 2. | Zakres pomiaru dorosły: 0-300 mmHg, pediatryczny: 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego) | Tak |  |
| - 3. | Praca bez baterii, poprzez przewód USB | Tak |  |
| - 4. | Ciśnienie w mankiecie wartość liczbowa lub graficznie | Tak |  |
| - 5. | Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR | Tak |  |
| - 6. | Wyświetlanie błędów w postaci ostrzeżeń i kodów | Tak |  |
| - 7. | Menu rozbudowane, dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ust. fab., konfiguracja | Tak |  |
| - 8. | Czujnik ciśnienia | Tak |  |
| - 9. | Bateria tryb ECO: do 5dni; tryb 4 baterie: do 14 dni | Tak |  |
| - 10. | Pamięć 1000 badań | Tak |  |
| - 11. | Automatyczna detekcja ilości baterii, pomiar zużycia baterii, prezentacja pracy baterii liczona w dniach | Tak |  |
| - 12. | System szybkiego podłączania, przewodu powietrznego mankietu | Tak |  |
| - 13. | Okresy pomiarowe 6 | Tak |  |
| - 14. | Definicja aktywności/snu | Tak |  |
| - 15. | Tryb pracy dorosły, pediatryczny | Tak |  |
| - 16. | Praca stacjonarna zasilanie tylko z USB i sterowanie ręczne | Tak |  |
| - 17. | Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen) | Tak |  |
| - 18. | Obsługa łatwa, możliwość programowania bez komputera | Tak |  |
| - 19. | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
| - 20. | Odczyt wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi z rejestratora odbywa się poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerze | Tak/podać typ oprogramowania |  |
| - 17. | Połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB | Tak |  |
| - 18. | Funkcja testu szczelności | Tak |  |
| - 19. | Funkcja testu manometru | Tak |  |
| - 20. | Oszczędzanie energii | Tak |  |
| - 21. | Torba na holter | Tak |  |
| - 22. | Torebki jednorazowe na holter – 100 szt. | Tak |  |

|  | Waga medyczna ze wzrostomierzem – 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Obciążenie maksymalne: 200 kg | Tak |  |
| - 3. | Podziałka (g): 100 g < 150 kg > 200 g | Tak |  |
| - 4. | Zewnętrzny wymiar wagi – głębokość : max 43 cm | Tak |  |
| - 5. | Zakres wzrostomierza: do 200 cm | Tak |  |
| - 6. | Masa brutto: max 10 kg | Tak |  |
| - 7. | Zasilanie: Zasilacz, Baterie | Tak |  |
| - 8. | Funkcja Body Mass Index (BMI) | Tak |  |
| - 9. | Legalizacja klasy III | Tak |  |
| - 10. | Rodzaj wagi: kolumnowa | Tak |  |

|  | Stolik zabiegowy – 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Rama ze stali węglowej malowanej proszkowo Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji Kółka jezdne z blokadą Wymiary [Wys x Sz x Dł]: 850 x 450 x 750 mm Wyposażony w dwie półki z wytrzymałego szkła hartowanego Wyrób medyczny CE | Tak |  |